	


[image: image1.jpg]


​​​​​​​​Hoja de Información Técnica del Producto

INTEGRADOR QUÍMICO PARA VAPOR 3MTM COMPLYTM (STERIGAGETM)

[image: image2.jpg]§
|

i aﬁC«mply SteriGage®

‘ lmegumr REJECT|

[ e




Referencias: 1243A, 1243B, 1243E

Descripción

Los integradores químicos para vapor 3M Comply (SteriGage) aseguran que se han logrado las condiciones necesarias para una esterilización efectiva en cada paquete de la carga.  Los resultados obtenidos son parecidos a los de los indicadores biológicos.  Los integradores químicos para vapor 3M Comply (SteriGage) proporcionan instantáneamente resultados de Aceptar/Rechazar al final de un ciclo.  Gracias a lo avanzado de su tecnología (desplazamiento del indicador químico) se elimina cualquier posible error de interpretación pues permite facilidad de lectura.  Los integradores químicos para vapor 3M Comply (SteriGage) se pueden utilizar en todos los ciclos de esterilización por vapor que trabajen a temperaturas entre 118ºC y 137ºC.

Cumplimiento Normativas

Los Integradores para Vapor 1243 A/B/E cumplen:

1. Los requisitos generales de la Norma Europea EN 867 parte 1: 1997 para la Clase D: Indicadores “Multivariables”, diseñados para integrar las tres variables esenciales del proceso de esterilización por vapor.

2. Los requisitos de Integrador de clase 5 según la clasificación ANSI / AAMI ST60 e ISO 11140-1. 

Resultados de lectura

1. Si el indicador ha pasado de la zona de Rechazar y ha entrado en la zona de Aceptar, se han logrado las condiciones efectivas de esterilización.

2. Si el indicador no ha entrado en la zona de Aceptar, no se han logrado las condiciones efectivas de esterilización.

Almacenamiento

Guardar en un sitio seco a temperatura ambiente (15-30º C y 35-60 % de humedad relativa)

Caducidad

5  años

Especificaciones

Este producto NO contiene látex.

Información para Pedidos

	Nº

Catálogo
	Producto
	Dimensiones 

del Integrador
	Integradores/

Bolsa
	Bolsas/ Caja 

	1243A
	Integrador químico por vapor Comply  (SteriGage)
	2 cm ( 5,2 cm
	500
	2

	1243E
	Integrador químico por vapor Comply (SteriGage)
	2 cm ( 5.2 cm
	1000
	1

	1243B
	Integrador químico por vapor Comply (SteriGage)
	2 cm x 5.2 cm
	100
	10


