rue du Carreau

69960 CORBAS

Tél : 04.37.90.54.       Fax : 04.37.90.54.45

Site web: www.medistock.fr

Ficha técnica (traducción al español)

| Nombre del producto | TEST BOWIE DICK REF E5100 |
| --- | --- |

Designación Prueba Bowie Dick

Descripción La prueba Bowie Dick se utiliza para verificar el buen funcionamiento de los esterilizadores de vapor.

Cómo utilizar - El esterilizador debe estar vacío; - Coloque la bolsa en el interior del esterilizador en el centro de la cámara de esterilización; - Hacer funcionar el esterilizador con el programa de Bowie-Dick. Si el esterilizador no tiene el programa, ajustarlo en 134 ° C y 3,5 mn; -Después del ciclo, abra el paquete y ponga el papel de impresión en la mitad de éste -Si el color cambia a negro de manera uniforme, significa que el esterilizador funciona bien, si el color no cambiar de manera uniforme o si hay filetes blancos, significa que el esterilizador tiene un problema de funcionamiento. Pedir entonces ayuda a un técnico.

Condiciones de almacenamiento Mantenga los tests en un área donde la temperatura es de entre -15 ° y 25 ° C con una humedad también entre 35 y 50%. Paquete de prueba Bowie Dick tiene una fecha de vencimiento de 3 años en las condiciones de almacenamiento recomendadas.

Distributeur MEDISTOCK rue du Carreau 69960 Corbas www.medistock.fr